Documentación técnica

interfazEmg.py

Switch de accionamiento por EMG — Proyecto Final, Ingeniería Clínica

# 1. Visión general

interfazEmg.py es una aplicación de escritorio (con interfaz gráfica) escrita en Python. Se conecta por puerto serie a una placa ESP32 que envía continuamente números enteros correspondientes a la lectura del ADC (conversor analógico-digital) conectado al sensor MyoWare 2.0. La interfaz cumple tres funciones a la vez:

- Graficar la señal EMG en tiempo real (como un osciloscopio simple).

- Calibrar un umbral de activación a partir de una ventana de reposo, y detectar cuándo el paciente contrae el músculo lo suficiente como para cruzar ese umbral.

- Actuar como un "switch" para Asterics ACC: cada vez que detecta una contracción válida, simula la pulsación de una tecla (Enter, Espacio o Flecha derecha) para que el sistema de comunicación la reciba como si fuera un pulsador físico.

## 1.1 Por qué el archivo usa clases

El archivo define dos clases: RegistroSesion y VentanaEmg. En Python una clase es un molde que agrupa dos cosas juntas:

- Estado: datos que cambian con el tiempo (por ejemplo: ¿se está calibrando ahora mismo?, ¿cuál es el umbral actual?, ¿qué muestras se recibieron hasta ahora?).

- Comportamiento: funciones (llamadas "métodos" cuando pertenecen a una clase) que leen y modifican ese estado.

Un objeto es un ejemplar concreto de una clase, ya con datos propios. En este programa se crea una única instancia de VentanaEmg y, cuando el terapeuta empieza a calibrar, una instancia de Registro Sesion.

La razón concreta para usar una clase acá es cómo funciona PySide6 (la librería de interfaz gráfica, basada en Qt): los botones, spinboxes y demás controles funcionan con "señales y slots" — cuando el usuario hace clic en un botón, Qt "emite una señal" que dispara un método ("slot") en respuesta. Todos esos métodos (por ejemplo, el que arranca la calibración, el que cambia el umbral cuando se mueve el spinbox de k, el que procesa cada muestra nueva) necesitan leer y modificar la misma información compartida (el umbral actual, si se está calibrando, etc.). Si esa información viviera en variables sueltas (globales), cualquier método podría modificarlas de forma descontrolada y sería muy difícil llevar la cuenta de qué método depende de qué variable. Guardando todo ese estado como atributos de un mismo objeto (self.umbral, self.calibrando, self.buffer, etc.) cada método sabe exactamente de dónde vienen los datos que usa, y además PySide6 exige que la ventana en sí sea un objeto (concretamente, una subclase de QWidget) para poder mostrarla, así que la clase VentanaEmg cumple ambos propósitos a la vez: es la ventana y es el lugar donde vive toda la lógica del switch EMG.

1.2 Librerías utilizadas

| Herramienta | Para qué se usa en este archivo |
| --- | --- |
| PySide6 | Framework de interfaz gráfica (bindings de Qt6 para Python). Provee las ventanas, botones, spinboxes, temporizadores, etc. |
| pyqtgraph | Graficación en tiempo real de alto rendimiento, integrada con Qt. Dibuja la curva de la señal EMG. |
| pyserial (serial) | Comunicación por puerto serie (COM) con la ESP32. |
| numpy | Cálculo numérico: media y desvío estándar de la señal en reposo. |
| scipy.signal | Diseño y aplicación de filtros digitales (Butterworth pasaaltos/pasabajos) para generar la envolvente en modo RAW. |
| pynput | Simulación de pulsaciones de teclado a nivel de sistema operativo (para que Asterics Grid las reciba). |
| winsound | Sonido de retroalimentación al detectar un evento (sólo Windows, biblioteca estándar). |
| json / os / datetime | Biblioteca estándar de Python: registro de sesión en archivo, manejo de carpetas, fecha y hora. |

## 1.3 Flujo de datos

Un temporizador (QTimer) cada 20 ms ejecuta el método _tick(). Cada vez que llega una muestra nueva por el puerto serie, atraviesa esta cadena de procesamiento:

ADC crudo (entero que llega por serie)
  │
  ├─ si MODO_SENAL == "RAW":
  │     generar envolvente por software
  │     (pasaaltos → rectificar → pasabajos)
  │
  ├─ si MODO_SENAL == "ENVOLVENTE":
  │     se utiliza la señal del MyoWare
  │
  ▼
filtro de media móvil (10 muestras, suaviza ruido)
  │
  ▼
valor final de la muestra
  │
  ├─ se agrega al buffer del gráfico (se grafica)
  │
  ├─ si se está calibrando: se agrega a la lista de calibración
  │
  └─ si no: se compara contra el umbral (con histéresis + tiempo
     refractario) para decidir si se dispara un evento de activación

Cuando se dispara un evento, ocurren tres cosas a la vez: se marca un punto rojo en el gráfico, se simula la pulsación de la tecla configurada (vía pynput), suena un beep, y — si hay una sesión en curso — se registra el evento en el archivo de log.

# 2. Estructura del archivo

El archivo tiene 672 líneas, organizadas así:

- Líneas 1–13 — Docstring del módulo (documentación general).

- Líneas 15–57 — Importaciones y configuración inicial.

- Líneas 60–111 — Constantes globales (parámetros ajustables del programa).

- Líneas 114–144 — Clase RegistroSesion (maneja el archivo de log).

- Líneas 147–640 — Clase VentanaEmg (la ventana principal y toda su lógica).

- Líneas 643–672 — Función main() (punto de entrada del programa).

# 3. Descripción línea a línea

### 3.1 Encabezado y documentación del módulo (líneas 1–13)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 1–13 | """ interfazEmg.py ... """ | Docstring del módulo: un bloque de texto entre triple comillas al inicio del archivo, usado como documentación. No se ejecuta como código; describe qué hace el programa en general (visualización EMG + switch + calibración + log). |

### 3.2 Importación de librerías (líneas 15–45)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 16–19 | import sys, os, json, time | Módulos de la biblioteca estándar: salida/entrada del sistema, rutas de archivos, lectura/escritura JSON y medición de tiempo. |
| 20 | from collections import deque | deque: una lista de doble extremo con largo máximo fijo. Se usa como buffer circular para el gráfico y como ventana del filtro de media móvil. |
| 21 | from datetime import datetime | Para poner fecha/hora en el nombre del archivo de log y en cada evento registrado. |
| 23 | import numpy as np | Cálculo de media y desvío estándar de la señal durante la calibración. |
| 24 | import serial | pyserial: abre y lee el puerto COM donde está conectada la ESP32. |
| 25 | from scipy.signal import butter, sosfilt, sosfilt_zi | Diseño de filtros Butterworth (butter), aplicación causal muestra a muestra (sosfilt) y cálculo del estado inicial del filtro (sosfilt_zi). Sólo se usan si MODO_SENAL = "RAW". |
| 26 | import pyqtgraph as pg | Librería de graficación en tiempo real usada para dibujar la curva de la señal. |
| 27 | from PySide6.QtCore import QTimer | QTimer: dispara una función cada cierto intervalo de tiempo (acá, cada 20 ms) sin bloquear la interfaz. |
| 28–43 | from PySide6.QtWidgets import (...) | Todos los widgets (controles visuales) de Qt usados: ventana, botones, casillas de texto, spinboxes, barra de progreso, combobox, cuadros de diálogo, etc. |
| 44 | from PySide6.QtGui import QPalette, QColor | Para forzar manualmente una paleta de colores clara en toda la aplicación. |
| 45 | from pynput.keyboard import Controller, Key | pynput: permite simular pulsaciones de teclado a nivel de sistema operativo, como si fuera un teclado físico. |

### 3.3 Configuración inicial (líneas 47–57)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 47–49 | pg.setConfigOption("background", "w") pg.setConfigOption("foreground", "k") | Configura pyqtgraph para que sus gráficos usen fondo blanco y texto/ejes negros (por defecto pyqtgraph usa fondo negro). |
| 53–57 | try: import winsound _SONIDO_DISPONIBLE = True except ImportError: _SONIDO_DISPONIBLE = False | winsound sólo existe en Windows. El try/except intenta importarlo; si falla (por ejemplo, en Linux/Mac), el programa sigue funcionando pero sin sonido, en vez de romperse. |

### 3.4 Constantes globales (líneas 60–111)

Son valores fijos, escritos en MAYÚSCULA por convención, que configuran el comportamiento del programa. Cambiarlos no requiere tocar el resto del código.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 61–64 | SERIAL_PORT = "COM8" BAUD_RATE = 115200 BUFFER_SIZE = 2000 UPDATE_MS = 20 | Puerto serie a abrir, velocidad de comunicación, cuántas muestras se ven en el gráfico a la vez, y cada cuántos ms se refresca la interfaz. |
| 66–76 | MODO_SENAL = "ENVOLVENTE" # o "RAW" | Elige si el número que llega por serie ya es la envolvente calculada por el sensor ("ENVOLVENTE", modo histórico) o si es la señal EMG cruda y hay que calcular la envolvente por software ("RAW"). Se cambia editando esta línea antes de correr el programa. |
| 78–80 | FS_HZ = 500.0 HP_CORTE_HZ = 1.0 LP_CORTE_HZ = 6.0 | Frecuencia de muestreo asumida y frecuencias de corte de los filtros pasaaltos/pasabajos usados en modo RAW. |
| 82 | VENTANA_MA_MUESTRAS = 10 | Tamaño de la ventana del filtro de media móvil aplicado a toda muestra (en cualquiera de los dos modos), para suavizar ruido. |
| 84–89 | HISTERESIS_FRACCION = 0.5 | Fracción del margen (umbral − media_reposo) que define el umbral de "reactivación": más bajo que el umbral de disparo, para evitar disparos múltiples por ruido cerca del umbral. |
| 91–98 | ADC_RESOLUCION = 4095 ADC_VREF_MV = 3300.0 def _adc_a_mv(valor_adc): ... | Datos del ADC de la ESP32 (12 bits, referencia 3.3 V) y una función de conversión a milivolts. Actualmente no se usa en el flujo activo (quedó como utilidad disponible; hubo un pedido puntual de mostrar la señal en mV que luego se revirtió). |
| 100 | CALIBRACION_DURACION_S = 30 | Duración en segundos de la ventana de calibración en reposo. |
| 102–103 | K_MIN, K_MAX, K_DEFAULT = 1.0, 3.0, 3.0 REFRACTARIO_MIN_MS, ... = 100, 2500, 500 | Rangos y valores por defecto del multiplicador k (sensibilidad del umbral) y del tiempo refractario entre eventos. |
| 105 | LOGS_DIR = "logs" | Carpeta donde se guardan los archivos de log de sesión. |
| 107–111 | TECLAS_DISPONIBLES = { "Enter": Key.enter, ... } | Diccionario que traduce el nombre visible en el combobox a la tecla real de pynput que hay que simular. |

### 3.5 Clase RegistroSesion (líneas 114–144)

Clase auxiliar, sin interfaz gráfica: sólo administra el archivo de log en disco.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 114–116 | class RegistroSesion: | Define la clase. El docstring explica que registra en JSON los eventos de la sesión. |
| 118–132 | def __init__(self, nombre_paciente): ... | Constructor: se ejecuta al crear un RegistroSesion(nombre). Crea la carpeta logs/ si no existe, arma un nombre de archivo a partir del nombre del paciente "sanitizado" (sin caracteres raros) más la fecha/hora, inicializa el diccionario de datos (paciente, inicio de sesión, lista vacía de eventos) y hace el primer guardado. |
| 134–138 | def registrar(self, tipo, **campos): ... | Agrega un evento nuevo a la lista, con su tipo (por ejemplo "calibracion", "activacion"), un timestamp automático, y cualquier dato adicional pasado como argumentos con nombre (**campos). Luego guarda el archivo. |
| 140–144 | def _guardar(self): ... | Reescribe el archivo JSON completo con todos los eventos acumulados hasta el momento. Se hace así (en vez de sólo agregar al final) para que el archivo quede siempre válido incluso si el programa se cierra de golpe. |

### 3.6 Clase VentanaEmg — inicialización (líneas 147–215)

Es la clase principal: hereda de QWidget ("class VentanaEmg(QWidget)"), lo que significa que ES un widget de Qt y puede mostrarse como ventana. self.__init__ se ejecuta una sola vez, al crear la ventana, y deja preparado todo el estado inicial.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 150–153 | def __init__(self, ser): super().__init__() self.setWindowTitle(...) self.resize(1000, 750) | Recibe la conexión serie ya abierta (ser) desde main(). super().__init__() ejecuta el constructor de QWidget (obligatorio al heredar). Define título y tamaño de la ventana. |
| 155–156 | self.ser = ser self.teclado = ControladorTeclado() | Guarda la conexión serie y crea el controlador de teclado de pynput, ambos como atributos para poder usarlos en cualquier método de la clase. |
| 158–161 | self.buffer = deque([0]*BUFFER_SIZE, maxlen=BUFFER_SIZE) self.marcadores_x/y = [] | Buffer circular con las últimas 2000 muestras (lo que se ve en el gráfico) y listas para las posiciones de los marcadores de eventos. |
| 163–173 | if MODO_SENAL == "RAW": self._sos_pasaaltos = butter(...) ... | Sólo si se trabaja con señal cruda: diseña los filtros pasaaltos/pasabajos (Butterworth orden 2) y deja preparadas sus variables de estado (zi) para aplicarlos muestra a muestra más adelante. |
| 176 | self.ventana_ma = deque(maxlen=VENTANA_MA_MUESTRAS) | Buffer del filtro de media móvil (10 muestras), aplicado sin importar el modo elegido. |
| 179–180 | self.k = K_DEFAULT self.refractario_ms = REFRACTARIO_DEFAULT_MS | Valores actuales de los dos parámetros ajustables por el terapeuta. |
| 183–189 | self.calibrando = False ... self.umbral = None ... | Estado de la calibración: si está en curso, las muestras recolectadas, y los resultados (media, desvío, umbral, umbral de reactivación) — todos en None hasta que se calibre por primera vez. |
| 196–197 | self.armado = True self.ultimo_evento_tiempo = None | Estado del detector de eventos: arranca "armado" (listo para detectar la primera contracción). |
| 203–207 | self.validando = False self.esperando_intento = False ... | Estado de la prueba de validación guiada de 3 contracciones. |
| 209 | self.registro = None | Todavía no hay ningún RegistroSesion creado; se crea recién cuando el terapeuta arranca la primera calibración. |
| 211 | self._armar_ui() | Llama al método que construye todos los widgets visibles (ver sección 3.7). |
| 213–215 | self.timer = QTimer(self) self.timer.timeout.connect(self._tick) self.timer.start(UPDATE_MS) | Crea el temporizador principal: cada 20 ms (UPDATE_MS) dispara la señal timeout, que está conectada ("connect") al método _tick. Esto es lo que hace que el programa "viva" y siga procesando datos sin que el usuario tenga que hacer nada. |

### 3.7 Construcción de la interfaz: _armar_ui (líneas 220–317)

Arma todos los controles visuales y los conecta a sus métodos. Se organiza con layouts (contenedores) anidados: uno vertical principal, con el gráfico arriba y una fila horizontal de "grupos" de controles abajo.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 221 | layout_principal = QVBoxLayout(self) | Layout vertical: apila elementos de arriba hacia abajo dentro de la ventana. |
| 224–242 | self.win = pg.GraphicsLayoutWidget() self.plot = self.win.addPlot(...) ... self.curve = self.plot.plot(...) self.scatter_eventos = pg.ScatterPlotItem(...) | Crea el widget de gráfico, configura ejes y rango, y agrega dos elementos gráficos: la curva azul de la señal (self.curve) y los puntos rojos de eventos (self.scatter_eventos, inicialmente vacío). Las líneas comentadas (232–236) son intentos anteriores de eje fijo/mV que se dejaron documentados en vez de borrarse. |
| 247–252 | grupo_sesion = QGroupBox("Sesión") self.txt_paciente = QLineEdit() ... | Recuadro "Sesión" con el campo de texto para el nombre del paciente. |
| 254–266 | grupo_calib = QGroupBox("Calibración...") self.btn_calibrar = QPushButton(...) self.barra_calibracion = QProgressBar() ... | Recuadro "Calibración": botón para iniciarla, barra de progreso, y etiquetas de estado y de umbral. |
| 269–290 | grupo_param = QGroupBox("Parámetros") self.spin_k = QDoubleSpinBox() self.spin_refractario = QSpinBox() self.combo_tecla = QComboBox() ... | Recuadro "Parámetros": spinbox de k (1.0–3.0), spinbox de refractario (100–2500 ms), combobox de tecla a enviar, y una etiqueta de aviso (oculta por defecto) para sugerir repetir la prueba tras un cambio. |
| 293–307 | grupo_prueba = QGroupBox("Prueba de validación...") self.btn_prueba, self.btn_omitir_prueba, self.btn_siguiente_intento = QPushButton(...) | Recuadro de la prueba guiada de 3 contracciones: botones para iniciarla, omitirla, y registrar cada intento manualmente. |
| 312–317 | self.btn_calibrar.clicked.connect(self._iniciar_calibracion) self.spin_k.valueChanged.connect(self._on_k_cambiado) ... | Conexión de señales y slots: cada vez que ocurre la acción indicada (clic, cambio de valor), Qt llama automáticamente al método indicado. Así es como los botones "cobran vida". |

### 3.8 Bucle principal: _tick (líneas 322–359)

Es el método más importante del programa: se ejecuta cada 20 ms (ver 3.6, línea 213–215) y hace todo el trabajo de leer, procesar y mostrar la señal.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 324 | while self.ser.in_waiting: | Repite mientras haya bytes esperando en el puerto serie: procesa todas las líneas que llegaron desde el último tick, no sólo una, para no acumular atraso. |
| 325–327 | linea = self.ser.readline().decode(...).strip() if not linea.isdigit(): continue | Lee una línea de texto del puerto serie y descarta cualquier línea que no sea un número entero (por ejemplo, texto de arranque de la ESP32). |
| 329 | valor_crudo = int(linea) | Convierte el texto a entero: es la lectura cruda del ADC. |
| 331–336 | if MODO_SENAL == "RAW": valor_muestra = self._generar_envolvente(valor_crudo) else: valor_muestra = valor_crudo | Según el modo elegido (constante MODO_SENAL), genera la envolvente por software o usa el valor tal cual (ver sección 3.10). |
| 340–341 | self.ventana_ma.append(valor_muestra) valor = sum(self.ventana_ma) / len(self.ventana_ma) | Filtro de media móvil: agrega la muestra a una ventana de 10 y calcula el promedio, que es el "valor" final usado de acá en adelante. |
| 343 | marca_tiempo = time.monotonic() | Toma un timestamp de referencia (reloj monótono, no afectado por cambios de hora del sistema) para medir tiempos refractarios con precisión. |
| 345–346 | self.buffer.append(valor) self._desplazar_marcadores() | Agrega la muestra al buffer del gráfico y actualiza las posiciones de los marcadores de eventos (ver 3.9). |
| 348–351 | if self.calibrando: self.calibracion_muestras.append(valor) elif self.umbral is not None: self._procesar_deteccion(valor, marca_tiempo) | Según el estado actual: si se está calibrando, la muestra se guarda para calcular el umbral al final; si ya hay un umbral calculado, se evalúa la muestra para detectar un posible evento. |
| 353–354 | self.curve.setData(list(self.buffer)) self.scatter_eventos.setData(...) | Fuera del while: actualiza el dibujo del gráfico con todo el buffer acumulado y los marcadores vigentes (esto se hace una sola vez por tick, no por cada muestra, por eficiencia). |
| 356–359 | if self.calibrando: self._actualizar_progreso_calibracion() if self.esperando_intento: self._actualizar_contador_intento() | Actualiza los textos/barras de progreso de calibración o de la prueba guiada, si corresponde. |

### 3.9 Marcadores de eventos: _desplazar_marcadores (líneas 361–371)

El buffer del gráfico tiene largo fijo (2000 muestras) y la muestra más nueva siempre ocupa la última posición. Por eso, cada vez que entra una muestra nueva, los marcadores de eventos ya dibujados deben "correrse" una posición hacia la izquierda (como si el gráfico se desplazara), y los que se salen del rango visible (x < 0) se descartan.

### 3.10 Generación de envolvente por software: _generar_envolvente (líneas 373–386)

Sólo se llama cuando MODO_SENAL = "RAW". Implementa la cadena pasaaltos → rectificado → pasabajos descrita en la sección 1.3.

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 374–377 | if self._zi_pasaaltos is None: self._zi_pasaaltos = sosfilt_zi(...) * valor_crudo | En la primera muestra real, inicializa el estado del filtro pasaaltos a partir de ese valor. Evita un transitorio artificial: si se asumiera un historial en cero, el salto brusco hasta el bias real del ADC (~2000 counts) generaría un pico falso de casi 1 segundo al arrancar. |
| 381 | filtrado_hp, self._zi_pasaaltos = sosfilt(...) | Aplica el pasaaltos de 1 Hz a la muestra actual, elimina la componente continua/bias y guarda el nuevo estado del filtro para la próxima muestra. |
| 383 | rectificado = abs(filtrado_hp[0]) | Rectificado de onda completa: valor absoluto, recién tiene sentido después de haber centrado la señal en torno a 0. |
| 385–386 | envolvente, self._zi_pasabajos = sosfilt(...) return envolvente[0] | Aplica el pasabajos de 6 Hz al valor rectificado, suavizándolo en la envolvente, y la devuelve. |

### 3.11 Detección de eventos: _procesar_deteccion y _aceptar_evento (líneas 391–434)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 400–408 | if self.armado: if valor >= self.umbral: ... self.armado = False | Mientras está "armado" (en reposo), vigila si la muestra cruza el umbral hacia arriba. Si cruza, evalúa si ya pasó el tiempo refractario desde el último evento; si sí, dispara el evento. En cualquier caso (se haya disparado o no por el refractario) se desarma, para no volver a evaluar hasta que la señal baje. |
| 409–411 | else: if valor <= self.umbral_reactivacion: self.armado = True | Mientras está desarmado, sólo vuelve a armarse cuando la señal cae por debajo del umbral de reactivación (más bajo que el de disparo). Esta histéresis evita que el ruido cerca de un único umbral dispare varias veces seguidas dentro de la misma contracción. |
| 413–418 | def _aceptar_evento(self, marca_tiempo, valor): self.ultimo_evento_tiempo = marca_tiempo self.marcadores_x.append(BUFFER_SIZE - 1) self.marcadores_y.append(valor) | Guarda el momento del evento (para el próximo cálculo de refractario) y agrega un marcador visual en el extremo derecho del gráfico (la posición de la muestra más nueva). |
| 421–423 | tecla = TECLAS_DISPONIBLES.get(...) self.teclado.press(tecla) self.teclado.release(tecla) | Busca la tecla elegida en el combobox y simula presionarla y soltarla inmediatamente (pulsación instantánea, distinta del envío con duración configurable de envioTeclas.py). |
| 426–427 | if _SONIDO_DISPONIBLE: winsound.MessageBeep(...) | Reproduce un sonido de sistema como retroalimentación auditiva, si está disponible (Windows). |
| 429–431 | if self.registro is not None: self.registro.registrar("activacion", valor=valor, umbral=...) | Si hay una sesión en curso, registra el evento en el log con su valor y el umbral vigente en ese momento. |
| 433–434 | if self.esperando_intento: self.eventos_intento_actual += 1 | Si se está corriendo la prueba guiada, suma el evento al contador del intento actual. |

### 3.12 Calibración (líneas 439–527)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 439–458 | def _iniciar_calibracion(self): ... | Valida que se haya ingresado un nombre de paciente (si falta, avisa y no continúa). Crea el RegistroSesion si es la primera calibración de la sesión. Marca calibrando=True, limpia la lista de muestras, guarda el instante de inicio y actualiza la interfaz (deshabilita el botón, resetea la barra de progreso). |
| 460–466 | def _actualizar_progreso_calibracion(self): ... | Se llama en cada tick mientras se calibra: calcula el tiempo transcurrido, actualiza la barra de progreso y el texto de cuenta regresiva, y llama a _finalizar_calibracion cuando se cumplen los 30 s. |
| 468–503 | def _finalizar_calibracion(self): ... | Calcula media_reposo y sd_reposo (numpy) a partir de las muestras recolectadas; si hubo muy pocas, avisa el error y aborta. Si salió bien, llama a _recalcular_umbral, actualiza los textos, registra el evento "calibracion" en el log, y habilita los botones de la prueba de validación. |
| 505–527 | def _recalcular_umbral(self): ... | Calcula umbral = media + k·SD y umbral_reactivacion (más bajo, según HISTERESIS_FRACCION). Crea o actualiza las dos líneas horizontales del gráfico (roja = disparo, naranja = reactivación) y el texto que las resume. Se llama tanto al terminar la calibración como cada vez que se cambia k. |

### 3.13 Ajuste de parámetros en caliente (líneas 532–556)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 532–539 | def _on_k_cambiado(self, valor): ... | Slot conectado al spinbox de k. Si todavía no hubo calibración, sólo guarda el valor. Si ya hay una calibración, recalcula el umbral al instante, lo registra en el log y muestra el aviso de "repetir la prueba". |
| 541–549 | def _on_refractario_cambiado(self, valor): ... | Análogo para el spinbox de tiempo refractario (no afecta al umbral, sólo se registra y dispara el mismo aviso). |
| 551–556 | def _mostrar_aviso_repetir_prueba(self): ... def _ocultar_aviso_repetir_prueba(self): ... | Muestran/ocultan la etiqueta naranja que sugiere repetir la prueba de validación tras un cambio de parámetros. |

### 3.14 Prueba de validación guiada (líneas 561–633)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 561–572 | def _iniciar_prueba_validacion(self): ... | Exige que haya un umbral calculado. Reinicia contadores, deshabilita los botones de inicio/omisión, oculta el aviso y arranca el primer intento. |
| 574–582 | def _siguiente_intento(self): ... | Avanza el número de intento; si ya se hicieron 3, finaliza la prueba. Si no, reinicia el contador de eventos del intento y habilita el botón "Registrar intento". |
| 584–590 | def _actualizar_contador_intento(self): ... | Se llama en cada tick mientras se espera el intento: refresca el texto con el número de eventos detectados en vivo, para que el terapeuta vea la cuenta mientras el paciente contrae. |
| 592–604 | def _registrar_intento_actual(self): ... | Slot del botón "Registrar intento y continuar": guarda cuántos eventos hubo en este intento, lo registra en el log, y pasa al siguiente intento (avance manual, decidido por el terapeuta, no por un temporizador). |
| 606–626 | def _finalizar_prueba_validacion(self): ... | Al completar los 3 intentos: evalúa si cada uno tuvo exactamente 1 evento (correcta = True/False), arma un resumen textual, lo muestra con un ícono ✔/⚠, lo registra en el log y vuelve a habilitar los botones. |
| 628–633 | def _omitir_prueba(self): ... | Slot del botón "Omitir prueba": registra en el log que la prueba se omitió (con los valores de k y refractario vigentes) y oculta el aviso. |

### 3.15 Cierre de la ventana: closeEvent (líneas 636–640)

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 636–640 | def closeEvent(self, event): self.timer.stop() if self.ser.is_open: self.ser.close() super().closeEvent(event) | Qt llama automáticamente a este método al cerrar la ventana (por eso el nombre closeEvent está fijado por el framework, no elegido libremente). Detiene el temporizador y cierra prolijamente el puerto serie antes de dejar que la ventana se cierre de verdad. |

### 3.16 Función main() (líneas 643–672)

Punto de entrada del programa: se ejecuta cuando corrés `python interfazEmg.py` directamente (por el if __name__ == "__main__": de la línea 671–672).

| Líneas | Código (resumido) | Qué hace / por qué |
| --- | --- | --- |
| 644 | app = QApplication(sys.argv) | Toda aplicación Qt necesita exactamente un objeto QApplication, que administra el bucle de eventos (clics, teclas, timers) de todo el programa. |
| 648–657 | app.setStyle("Fusion") paleta_clara = QPalette() ... app.setPalette(paleta_clara) | Fuerza una paleta de colores clara para toda la interfaz (ventana, botones, texto), sin depender de si Windows tiene el modo oscuro activado. |
| 660–664 | try: ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=0) except serial.SerialException as e: print(...); sys.exit(1) | Intenta abrir el puerto serie configurado. Si falla (por ejemplo, la ESP32 no está conectada o el puerto es otro), muestra el error por consola y cierra el programa en vez de dejarlo a medio abrir. |
| 666–668 | ventana = VentanaEmg(ser) ventana.show() sys.exit(app.exec()) | Crea la ventana principal (pasándole la conexión serie ya abierta), la muestra en pantalla, y arranca el bucle de eventos de Qt (app.exec()), que corre hasta que se cierra la ventana. |

# 4. Glosario de conceptos de programación usados

Pensado para repasar los conceptos de Python/POO que aparecen en el archivo, sin asumir experiencia previa en programación orientada a objetos.

| Concepto | Explicación |
| --- | --- |
| Clase | Un molde que define qué datos (atributos) y qué funciones (métodos) va a tener cada objeto creado a partir de ella. En el archivo: RegistroSesion y VentanaEmg. |
| Objeto / instancia | Un ejemplar concreto creado a partir de una clase, con sus propios datos. VentanaEmg(ser) crea una instancia; cada RegistroSesion(nombre) creado durante la ejecución es otra instancia distinta. |
| Atributo de instancia (self.algo) | Un dato que pertenece a un objeto en particular. self.umbral, self.buffer, etc. Cada instancia tiene su propia copia. |
| Método | Una función definida dentro de una clase, que recibe siempre self (el propio objeto) como primer parámetro, y así puede leer y modificar los atributos de ese objeto. |
| self | Dentro de un método, es la forma de referirse "al objeto actual". self.umbral = 5 guarda 5 en el atributo umbral de esa instancia específica. |
| Constructor (__init__) | Un método especial que Python ejecuta automáticamente al crear un objeto nuevo (VentanaEmg(ser)). Sirve para dejar todo el estado inicial preparado. |
| Herencia (class VentanaEmg(QWidget)) | VentanaEmg "hereda" de QWidget: automáticamente tiene todo el comportamiento de una ventana de Qt (mostrarse, cerrarse, dibujarse), y además se le agregan atributos y métodos propios. |
| super().__init__() | Llama al constructor de la clase de la que se hereda (QWidget), para que se inicialice correctamente antes de agregar la lógica propia. |
| Señales y slots (Qt) | Mecanismo de Qt para conectar eventos de la interfaz (una señal, como clicked o valueChanged) con una función que debe ejecutarse en respuesta (un slot, como self._iniciar_calibracion). Se conectan con .connect(...). |
| QTimer | Un temporizador de Qt que dispara una señal (timeout) cada cierto intervalo, sin bloquear el resto del programa. Es lo que le da a la interfaz su comportamiento "en tiempo real". |
| Constante global | Una variable definida al nivel superior del archivo (fuera de cualquier clase o función), en mayúsculas por convención, que no cambia durante la ejecución (por ejemplo BUFFER_SIZE). |
| deque (de collections) | Una lista de doble extremo. Con maxlen fijo, funciona como un buffer circular: al agregar un elemento de más, descarta automáticamente el más viejo. |
| Diccionario ({...}) | Estructura de datos de pares clave→valor, como TECLAS_DISPONIBLES, que traduce el texto del combobox ("Enter") a la tecla real de pynput (Key.enter). |
| try / except | Estructura para intentar ejecutar código que puede fallar (por ejemplo, abrir un puerto serie o importar una librería no disponible) y manejar el error sin que el programa se caiga. |
| f-string (f"...{variable}...") | Forma moderna de Python de insertar el valor de una variable dentro de un texto, usada en casi todos los mensajes que se muestran en la interfaz. |
| **campos (kwargs) | En def registrar(self, tipo, **campos), permite pasar cualquier cantidad de argumentos con nombre (por ejemplo valor=10, umbral=50.2), que quedan agrupados en un diccionario campos dentro del método. |